## 全高清电子内镜系统技术参数

一、设备适用范围：

设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。

二、设备总体配置性能参数：

1．设备为全高清内镜达到1080P；

2．设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；

★3.图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；

★4.强大的兼容性：可兼容同品牌光学放大胃镜、电子支气管镜、环扫超声电子上消化道内窥镜、扇扫超声电子上消化道内窥镜、电子十二指肠镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。

三、图像处理器参数：

1.主机视频信号为光纤传输，速度更快，抗干扰更强；

2.测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围﹣9～9级；

3.具有电子放大功能，三档可调，最高可放大4倍；

★4.图像处理器主机具有≥400G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够实时保存录制患者病变的高清图片和手术视频资料到主机系统，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续的诊断方案提供视频依据。

四、冷光源技术参数：

★1.主机为高亮度四波长LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED组合，形成多光谱复合光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗；

2.冷光源的连续使用寿命：≥20000小时，节约科室使用成本；

3.支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式，能实现聚谱成像技术、光电复合染色成像技术，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率；

4.长寿命静音气泵，最大气泵压力范围应为45KPa～65KPa，气泵的送气流量范围：2.0—5.5L/min，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；

5.具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。

五、专用台车技术参数：

1.配带有隔离电源的内镜专用台车，具有一键开关功能；具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

2.监视器承载臂可360°旋转调节。

六、专业医用显示器技术参数：

1.27英寸高清医用液晶显示器；

2.分辨率≥1920x1080；

3.信号输入：DVI/SDI//CVBS/Video/S-Video。

七、电子上消化道内窥镜（光学放大）技术参数：

1.视野角：广角不超过140°、长焦不超过90°；

2.具备光学图像放大功能；

3.景深：广角3-100mm，长焦：1.5-3mm；

4.钳道孔内径2.8mm；头端部外径10.8mm；插入部主软管外径10.5mm；

5.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；

6.有效工作长度≥1050mm；

7.镜体全长≥1380mm；

8.弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右≥100°；

9.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键，

10．光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险。

八、电子上消化道内窥镜（治疗镜）技术参数：

1.导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险；

2.视场角≥145°；

3.钳道孔内径≥3.2mm；

★4.插入部外径≤9.6mm；头端部外径≤9.7mm；

5.景深：2—100mm；有效工作长度1050mm；弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；

6.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展；

7.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。

九、电子上消化道内窥镜（检查镜）技术参数：

1.导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险；

2.钳道孔内径≥2.8mm；

★3.插入部外径≤9.2mm；头端部外径≤9.3mm；

4.景深：2—100mm；有效工作长度1050mm；弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；

5.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展；

6.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。

十、电子下消化道内窥镜（刚度可调）技术参数：

1.具有刚度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节；

2.视场角≥170°；观察景深：2-100mm；弯曲角度：上下均≥180°，左右均≥160°；

3.最小器械孔道内径≥3.2mm；头端部外径≤10.8mm；插入部主软管外径≤11.5mm；

4.工作长度≥1350mm；镜体全长≥1700mm；

5.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展；

6.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。

十一、电子下消化道内窥镜（检查镜）技术参数：

1.视野角≥145°；

2.弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°；

★3.钳道孔内径≥3.8mm；

4.头端部外径≤12mm；插入部外径≤12mm；

5.有效工作长度≥1350mm；景深：2—100mm；

6.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展。