响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院医学影像人工智能辅助诊断系统采购招标项目公告

采购编号：RYCG2025027

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目采购需求	6

第三章  供应商基本情况表	10

第四章  供应商响应性承诺书	11

第五章  法定代表人/负责人身份证明书	12

第六章  服务承诺书	14

第七章  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	15

第八章  类似成功案例业绩一览表	16

第九章  售后服务方案	17

第十章  评审办法及评审标准	18

医学影像人工智能辅助诊断系统采购招标项目公告

医院现就医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参与投标。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025027

项目名称：医学影像人工智能辅助诊断系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预控金额：人民币四十八万整（¥480000.00）。投标价格不能超过预控价。

- 二、项目需求

- 1.购置医学影像人工智能辅助诊断系统，具体要求包括但不限于软件的准确性、稳定性、易用性以及与医院现有CT设备的兼容性等(详情请看软件功能及性能要求)。

2.合同签订后一定期限内完成软件的安装、调试和培训，确保软件能够正常运行并满足医院的使用需求。

三、投标人的资格要求

（一）基本资格要求：

- 供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）采购项目的特定资格条件：

- 1.供应商须提供有效的《医疗器械经营许可证》；

- 2.所投产品须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

- 4.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- 6.供应商为联合体形式的。本次谈判采购不接受供应商为联合体形式。

- 四、招标文件的获取

获取方式：融水苗族自治县人民医院官网本公告附件在线下载。

- 五、报名方式及截止时间：

- （一）报名需提交的资料：

- 1.报名表（详见附件）；

- 2.提供有效的营业执照副本复印件；

- 3.法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供，需有法定代表人签字或盖章）；

- 4.法定代表人及委托代理人有效身份证件复印件；

- 5.以上资料需加盖公司公章。

- （二）报名及招标时间安排

- 1.报名时间：自公告发布之日起至2025年2月13日，每日上午[8:00-12:00]，下午[15:00-18:00]（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.竞争性磋商会议时间：2025年2月14日上午10:00，开标地点为医院5号楼4楼一体化会议室。

六、联系方式

- 技术咨询：放射科张主任 18077262772

- 信息科陆主任 18677287395

- 报名咨询：采购办万老师 13768228700

- 七、磋商文件递交时间：于会议当日面交我院磋商小组。

- 融水苗族自治县人民医院

- 2025年2月7日

医学影像人工智能辅助诊断系统

软件功能及性能要求

| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺结节CT影像辅助检测软件 |  |
| 1.1 | 医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“肺结节CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件 |
| 1.2 | 良恶性预测 | 提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示 |
| ▲1.3 | 良恶性预测准确率 | 肺结节良恶性预测准确率不低于90%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| ▲1.4 | 良恶性预测AUC曲线性能 | 肺结节良恶性预测AUC曲线下面积不低于95%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| 1.5 | 结节整体风险评估 | 提供6mm以上的结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于Lungrads指南的等级评估、基于Lungrads指南的随访建议 |
| 1.6 | 腺癌风险评估 | 提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果 |
| 1.7 | 实性成分分析 | 对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值、体积值及占比，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记 |
| 1.8 | 轮廓编辑 | 支持对结节进行轮廓编辑，并基于编辑结果更新结节信息 |
| 1.9 | 肺转移结节预测 | 系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看 |
| 1.10 | 局部VR图像归档 | 支持将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS |
| 1.11 | 全胸报告 | 提供全胸报告，支持用户个性化配置，可复制、修改 |
| 1.12 | 归档PACS | 支持手动选择有临床意义的结节，将所选结节信息归档到PACS |
| 1.13 | 结果自动归档 | 支持AI辅助分析结果自动回传至PACS，便于医生在PACS实现同步阅片 |
| 1.14 | 胶片打印 | 系统具备胶片打印功能，可选取需要打印的结节，自动生成并排布结节层面打印图像，也支持阴性数据间隔选取打印，提供多种胶片布局方式 |
| 1.15 | 局部VR图像打印 | 支持选取局部VR图像至打印序列 |
| 1.16 | 随访管理模块 | 系统根据国际标准指南提供默认的随访时间建议，支持给每个病例添加随访管理计划，并且可以在随访管理模块对有随访计划的病例进行筛选、查询以进行随访状态的追踪 |
| ▲1.17 | 肺结节检出性能 | 肺结节在3mm-5mm尺寸范围内的检出敏感性≥90%，肺结节在大于5mm尺寸范围内的检出敏感性≥95%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| ▲1.18 | 肺结节风险评估性能 | 系统将影像学数据、临床指标、以及随访特征整合分析来进行肺结节风险分级，对于高危肺结节的鉴别，系统在独立测试集的AUC超过0.90，检出敏感性超过85%，需提供影响因子50分以上的文献证明。 |
| 2 | 胸部CT影像处理软件 |  |
| ▲2.1 | 中国人民共和国医疗器械注册证 | 提供具备随访功能产品的中国人民共和国医疗器械注册证（不包括具备随访功能的肺炎辅助分诊软件），提供产品注册证复印件并加盖公章 |
| 2.2 | 病灶成分与组学特征对比 | 通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维CT组学特征值对比分析，支持结节征象对比分析 |
| 2.3 | 随访图文报告 | 支持手动选择有临床意义的结节，生成图文报告并归档到PACS，支持修改、保存及导出 |
| ▲2.4 | 肺叶配准性能 | 肺叶配准后平均Dice值高于95%，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲2.5 | 病灶配准距离 | 随访关联病灶配准后距离小于等于3.00mm，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 3 | 骨折CT影像辅助检测软件 |  |
| 3.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“骨折CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件并加盖公章 |
| ▲3.2 | 病人层面检出率 | 经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高26%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲3.3 | 肋骨层面检出率 | 经临床验证，肋骨层面骨折检测敏感度提高22%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲3.4 | 病灶层面检出率 | 经临床验证，病灶层面骨折检测敏感度提高23%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 3.5 | 多发骨折高危提醒 | 列表区若某根肋骨出现多处骨折，则出现高危提醒标志 |
| 3.6 | 骨折局部动态展示 | 提供骨折的局部动态横断位图像和局部动态MIP图 |
| 3.7 | MPR最佳视角 | 可自动跳转到骨折的MPR最佳视角，以方便医生确认 |
| 4 | 儿童手部X射线图像处理软件 |  |
| 4.1 | 医疗器械注册证 | 具备中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“儿童手部X射线图像处理软件”字样，需提供证书复印件 |
| ▲4.2 | 身高预测 | 支持遗传法（CMH）、遗传法（FPH）、BP法、RUS-CHN法、TW3法、TW3C法和BP法6种身高预测标准，结果支持修改 |
| 4.3 | 初潮预计 | 针对女童可自动给出初潮年龄预计；针对已来初潮的女童，按照实际情况填写初潮年龄；结果支持修改 |
| 4.4 | 儿童信息修改 | 可手动修改患者姓名、性别、年龄、出生日期和检查日期，并根据修改后的信息重新给出骨龄预测和生长发育评估结果 |
| 4.5 | 自动生成生长发育报告 | 自动生成生长发育报告，可提供诊断报告/简化版图文报告/完整版图文报告/精简版图文报告共4种报告类型， |
| 4.6 | 报告打印与归档 | 支持报告的打印、下载和归档至PACS |
| 4.7 | 报告自定义编辑 | 可对完整版报告进行自定义编辑 |
| ▲4.8 | 报告配置 | 支持计分法是否显示总分、是否显示骨龄名称、是否报告初潮预测和身高预测等报告内容配置 |

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

- 医学影像人工智能辅助诊断系统

- 评审办法及评审标准

一、评审原则：

（一）磋商小组的构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人构成。评审专家从融水苗族自治县人民医院采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（二）评审依据：以磋商文件、响应文件为评审依据。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法（按四舍五入取至百分位）。

（二）评分细则：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30 | 0-30分（满分30分） |  |
| 2 | 技术分 | 评审因素 | 技术分（满分35分） |  |
| 2.1 | 功能完整性 （满分15分） | 完全满足自动识别、大小测量、密度分析、良恶性风险评估等基本功能得 10 分，每增加一项如多模态影像融合、动态随访分析等高级功能加 2 分，最多加 5 分。 | 0-15分 |  |
| 2.2 | 准确性（10 分） | 根据软件检测准确率报告，准确率达到 90% 及以上得 7 分，每提高 1% 加 1 分，满分 10 分。 | 0-10分 |  |
| 2.3 | 兼容性（10 分） | 与我院现有影像系统无缝对接，提供对接成功案例得 7 分，每多提供一个成功案例加 1 分，满分 10 分。 | 0-10分 |  |
| 3 | 商务分 | 评审因素 | 商务分（满分25分） |  |
| 3.1 | 企业资质（5分） | 具有软件企业认定证书、ISO 质量管理体系认证等相关资质，每提供一项得 1 分，最多得 5 分。 | 0-5分 |  |
| 3.2 | 业绩（10 分） | 近三年每提供一个类似医院软件采购项目业绩得 2 分，最多得 10 分。 | 0-10分 |  |
| 3.3 | 售后服务（10分） | 服务响应时间（3 分）：承诺在接到故障反馈后 1 小时内响应得 2 分，30 分钟内响应得 3 分。 - 故障解决时间（3 分）：一般故障 12 小时内解决得 2 分，6 小时内解决得 3 分；重大故障 48 小时内解决得 2 分，24 小时内解决得 3 分。 | 0-10分 |  |
| 4 | 投标文件编制 | 投标文件编制规范，内容完整，无错漏项得 7 分，根据文件的完整性、美观度酌情加 0 - 3 分。 | 0-10分（满分10分） |  |
| 总得分（满分100分）＝1＋2＋3+4 |  |  | 合计 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按节能环保产品优先、技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分第一名为成交候选供应商。磋商小组把评分结果与成交候选人名单交由医院决策机构进行决策。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

磋商小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。