药品供应物流延伸服务采购项目市场调研询价

技术需求与响应文件格式

技术需求

1.药品自动分包机

- 配置药品自动分包机一台及配套建设（含电动剥药机、管理软件、工作电脑、调剂台、办公桌椅、与HIS系统的接口开发及分包机控温控湿隔间建设等）；

- 为设备提供三年免费维保服务（包括更换配件）；

- 为设备提供三年的分包膜和墨盒，供应量能满足医院的分包需要；

- 设备药盒数量≥350个，外摆药盘的药槽数量≥60个，多药盒联组（多个药盒存放同一种药品并能联动发药）数量≥6个；

- 设备机内具备抽湿功能或机内可放置抽湿机（水箱容积≥12L）；

- 设备分包速度≥60袋/分钟；

- 设备分包准确率≥99.8%（即差错≤2袋/千袋）；

- 设备可与门诊自动发药机实现数据互通和协同运行（如分包协定处方和拆零药）；

- 设备能提示操作人员对缺药进行补充，药盒具备智能管理功能，对放错位置的药盒能自动调整适配药盒位置而无需重新放置；

- 设备为触摸屏操作，全中文界面；

- 设备能自动声光提示加药药盒位置，缺药自动报警；

- 设备具备库存管理及盘点功能；

- 药袋的打印格式能根据药师或护理部的要求进行修改，能够凸显重点信息字段；

- 设备为原装整机进口；

- 设备日常发生故障时，需1小时内响应；远程沟通不能解决的，需两个工作日内到达现场；

- 针对医院工作人员的操作培训和远程指导。

2.门诊自动发药机

- 配置门诊自动发药机一台及配套建设（含管理软件、服务器，工作电脑、调剂台、办公桌椅、智能药筐与HIS系统的接口开发等）；

- 为设备提供三年免费维保服务（包括更换配件）；

- 设备储药模块≥2个，储药量≥7000盒，储药品规≥800种；

- 设备采用重力斜槽式滑动落药，采用电磁及光电双重计数，出药方式为一次性全屏落药，有安全缓冲结构接药，发药速度≥2500盒/小时；

- 设备配备加药机械手，具备不停机多品种批量加药功能，能提示缺药，有预防及纠错机制避免补药时发生错误，加药速度约为2000盒/小时，出现故障时可人工加药；

- 设备具备加药缓存功能，配置不少于四条独立的加药缓存轨道；

- 设备能将同一医嘱内的药品按最小包装换算成整盒发药和拆零发药两部分，能按照设定的区分逻辑将整盒发药部分的医嘱准确传输给发药机并生成拣选单；

- 设备的上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行，互不干扰；

- 设备内置打印装置，具备发药处方单自动打印并与药品共出功能；

- 设备具备通过触摸屏操作，管理软件为全中文界面；

- 设备管理软件具备库存上下限设定、库存预警功能、盘点管理功能、效期管理功能；

- 设备日常发生故障时，需1小时内响应；远程沟通不能解决的，需两个工作日内到达现场。

- 针对医院工作人员的操作培训和远程指导。

3.药品自动拆零机

- 配置药品自动拆零机一台及配套建设（含管理软件、工作电脑、办公桌椅、智能药筐与HIS系统的接口开发等）；

- 为设备提供三年免费维保服务（包括更换配件）；

- 设备储药盒数量≥60个，储药品规≥60种，可以进行药盒联组；

- 设备采用触摸屏操作，管理软件为全中文界面；

- 设备采用独立落药避免交叉污染，每个药盒均具备独立落药口；

- 设备可以通过扫描一维码或二维码获取对应的拆零医嘱发药；

- 药盒具备智能管理功能，对放错位置的药盒能自动调整适配药盒位置而无需重新放置；

- 设备管理软件具备库存上下限设定、库存预警功能、盘点管理功能、效期管理功能；

- 设备日常发生故障时，需1小时内响应；远程沟通不能解决的，需两个工作日内到达现场。

- 针对医院工作人员的操作培训和远程指导。

响应文件格式

药品供应物流延伸服务项目

响应文件

项目名称：药品供应物流延伸服务项目

供应商名称：

联系电话：             手机号：

日期：        年     月     日

1.市场调研询价-采购文件目录表

项目名称：药品供应物流延伸服务采购

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 院内询价响应文件目录表 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 | 报价函 |  |  |  |
| 5 | 报价保证函 |  |  |  |
| 6 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 7 | 供应商基本情况表 |  |  |  |
| 8 | 营业执照副本 |  |  |  |
| 9 | 供应商及其法人提供至本项目公告发布之日前近三年的供应商无行贿犯罪档案记录查询的网页截图，查询渠道：“中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/”； |  |  |  |
| 10 | 药品供应物流延伸服务方案（含技术方案） |  |  |  |
| 11 | 报价一览表 |  |  |  |
| 注意：供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |

2.法定代表人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

供应商（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

法人代表身份证背面复印件粘贴处

法人代表身份证正面复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书（样本）

| 供应商（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与融水苗族自治县人民医院的遴选活动，作为全权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）

以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：

签发日期：   年   月   日。

供应商（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

授权代表身份证反面复印件粘贴处

授权代表身份证正面复印件粘贴处

4.报价函

融水苗族自治县人民医院：

我方收到贵方关于“药品供应物流延伸服务项目”的采购文件，完全理解文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本份数：1份；副本份数：2份；

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方的响应文件在询价截止日后90天（日历天）内保持有效，如确定为成交供应商，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

报价人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价人（法定代表人授权代表）代表签字：

报价人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

5.报价保证函

融水苗族自治县人民医院：

根据采购项目名称为：药品供应物流延伸服务项目  的市场调研询价遴选要求，本人代表报价方        （报价方名称）参加本项目报价，并提交报价文件。我公司自愿向贵单位作出如下报价保证：

（一）同意自行承担报价所发生的一切费用；

（二）除我公司报价需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵单位同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次报价的全部过程中，不违反有关法律法规，遵守融水苗族自治县人民医院院内招标管理制度相关规定；

（四）保证在领取成交通知书后，严格按照询价采购遴选的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

（六）保证对相关法律法规及询价采购遴选中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位纪检监察部门有权将我公司列入不良行为记录名单或“黑名单”，在两年内禁止参加贵单位采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。

特此承诺！

报价人全称（盖章）：

报价人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

6.资格文件声明函

融水苗族自治县人民医院：

关于贵方   年    月    日的院内询价采购遴选邀请，我公司（企业）愿意参加报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

报价单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

7.供应商基本情况表

| 报价人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

8.营业执照副本复印件

加盖单位公章：

9.无行贿犯罪档案记录

供应商及其法人提供至本项目公告发布之日前近三年的供应商无行贿犯罪档案记录查询的网页截图，查询渠道：“中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/”。

加盖单位公章：

10.药品供应物流延伸服务方案（含技术方案）

供应商须针对本项目提供详细、完整的服务方案及承诺、措施。包含售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等方面。

注：供应商可自行设计格式。

加盖单位公章：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：  年  月   日

11.报价一览表

市场调研询价项目名称: 药品供应物流延伸服务项目

| 项目名称 | 总金额（元/年） | 合作期 |
| --- | --- | --- |
| 药品供应物流延伸服务项目 |  | 3年 |
| 总报价：人民币： （￥ ） |  |  |

备注：

1.报价表必须要加盖供应商单位公章并签字。

2. 报价应包括所有设备安装、运输、验收、培训、零配件、备品备件、材料、其他辅材、消耗品、专用工具的采购、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、技术资料等及其他所有成本及各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。如果供应商所填报的报价内容与采购人在本次询价文件比较存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在竞标总报价中，成交供应商在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供并在采购人现场安装调试合格、交付，不得要求采购人对其漏报、少报的内容追加支付款项。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：  年  月   日