双通道注射泵、输液泵项目需求

一、项目概述

为满足临床精准给药、安全输注、急救转运及信息化管理需求，现对输液泵与双通道注射泵提出统一市场技术与功能需求，所投产品须完全满足以下全部条款，确保临床安全、操作便捷、稳定耐用、符合急救与质控标准。

二、总体要求

- 产品为全新原装正品，具备合法医疗器械注册证、生产许可证及相关资质文件。

- 适用于镇痛药、化疗药、胰岛素等药物精准输注。

- 满足EN1789车载急救标准，可在救护车及院内转运中安全使用。

- 产品使用期限 ≥10 年 ，整机设计可靠、维护成本低。

- 操作界面全中文，适合各级医护人员快速上手。

- 产品自安装调试完毕并验收合格之日起计算保期3年。

三、输液泵详细需求

（一）适用范围

- 支持常规输液、输血。

- 可升级肠内营养液输注功能。

- 适用于病房、ICU、急诊科、手术室、肿瘤科、儿科、糖尿病管理等场景。

（二）精度与流速

- 输液精度：≤±5%。

- 速率范围：0.1–2000ml/h，最小步进0.01ml/h。

- 预置输液总量：0.1–9999.99ml。

- 快进流速：0.1–2000ml/h，支持自动 + 手动快进。

（三）模式与数据管理

- 输液模式：≥8 种，包含速度、时间、体重、梯度、序列、剂量时间、点滴、间断给药模式。

- 累计量统计：自动统计24h、最近、自定义时间段、定时间隔4 种累计量。

- 历史记录：可存储 **≥5000 条 ** 输液历史记录。

- 药物库：内置临床药物库，支持自定义编辑。

- 品牌自定义：无需工具，可直接添加输液器品牌名称。

（四）安全报警功能

- 在线动态压力监测，实时显示压力值。

- 压力报警阈值：≥15 档可调，最低可设50mmHg。

- 具备阻塞前预警+阻塞后自动重启输液功能。

- 气泡报警：支持单个气泡 + 累积气泡报警，最小15μL单个气泡报警。

- 报警提示：图文直观显示，便于快速判断处理。

（五）硬件与环境

- 显示屏：≥3.5 英寸彩色电容触摸屏。

- 锁屏：支持自动锁屏，锁屏时间可调。

- 电池续航：≥5 小时 @25ml/h。

- 防护等级：IP44。

- 整机重量：≤1.5kg。

四、双通道注射泵详细需求

（一）结构与适用

- 一体化双通道设计，无需额外配件。

- 每通道独立电源开关，节能安全。

- 适配注射器：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml全规格。

（二）精度与流速

- 注射精度：≤±2.0%。

- 速率范围：0.01–1800ml/h，最小步进0.01ml/h。

- 预置总量：0.01–9999.99ml。

- 快进流速：0.01–1800ml/h，支持自动 + 手动快进。

（三）模式与数据管理

- 注射模式：≥7 种，包含速度、时间、体重、梯度、剂量时间、间断给药等模式。

- 累计量统计：同输液泵，支持4 种累计量自动统计。

- 历史记录：可存储 **≥5000 条 ** 注射记录。

- 药物库：可存储 **≥5000 种 ** 药物信息。

- 药物色彩标识：≥4 种颜色，自动对应显示，降低用药差错。

- 品牌自定义：无需工具，可直接添加注射器品牌名称。

（四）安全与防误操作

- 注射器安装后，推杆自动感应制动，防止药液误推。

- 在线动态压力监测、实时压力显示、阈值 **≥15 档可调 **。

- 阻塞前预警 + 阻塞后自动重启输液。

- 图文报警提示，清晰易懂。

（五）硬件与环境

- 显示屏：≥3.5 英寸彩色电容触摸屏。

- 锁屏：支持自动锁屏，时间可调。

- 电池续航：≥6 小时 @5ml/h。

- 防护等级：IP44。

- 整机重量：≤2.8kg。

五、商务与服务需求（投标必填）

- 提供医疗器械注册证、生产许可证、产品检验报告。

- 提供原厂质保，明确质保年限与服务响应时间。

- 提供现场安装、操作培训、维修保养方案。

- 提供长期备件供应与技术支持。

- 投标文件须提供产品彩页、参数对比表、用户案例等证明材料。

六、符合性要求

- 投标产品必须完全满足本需求书所有指标，不接受负偏离。

- 如存在虚假应标，视为无效投标，并承担相应责任。

- 供货周期、售后服务、培训方案等将作为评审重要依据。

- 产品如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般质量问题不超过48小时修复，如果质量问题在72小时内不能及时修复的，乙方应在48小时内免费提供相同规格型号的备用产品以供采购人维持正常工作。