院内议价文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵

采购项目

项目编号：RYCG2026064

采购人：融水苗族自治县人民医院

2026年6月

目  录

第一章  院内议价公告	2

第二章  院内议价须知	3

第三章  项目需求	6

第四章  响应文件格式	9

# 第一章  院内议价公告

融水苗族自治县人民医院就双通道注射泵、输液泵采购项目组织院内议价，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目基本信息

1.项目名称：融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目

2.项目编号：RYCG2026064

3.采购内容及控制价： 输液泵：      10台，控制单价：3000元/台；

双通道注射泵：  20台，控制单价：3300元/台；

超控制价报价无效。

二、采购需求（核心参数）：详见第三章（融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目需求）。

三、报价表：详见附件（融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目报价表）

四、供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

4.所投产品具有有效的医疗器械注册证及注册登记表。

5.参加采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccap.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与采购活动。

7.授权文件：法定代表人身份证明及授权委托书（若委托代理人参与投标），授权委托书需明确委托权限、委托期限，签字盖章齐全。

8.本项目不接受联合体磋商，不允许分包、转包。

五、院内议价文件的获取：

1.获取与截至时间：2026 年 6 月 9 日至2026年 6月1 5 日（工作日 8:00-12:00，14:30-17:30）

2.地点：医院官网、公众号公告附件免费下载；

3.报名要求：下载后将加盖公章的营业执照副本复印件、报名表、法定代表人授权委托书、资质证明，发送至邮箱 251032761@qq.com 或微信（招标采购管理科 梁先生 19142867990）完成报名；

4.报名截止时间：2026年6月15日下午16:00止。

5.项目咨询：医学装备科 韦先生 15307821919

六、院内议价响应文件递交截止时间和地点：

1.递交响应文件时间：2026年6月16日上午09:30-10:00

2.议价时间：2026年6月16日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院9号楼2楼会议室

七、发布公告平台：本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号及融水好门户网。

融水苗族自治县人民医院

2026年6月9日

# 第二章  院内议价须知

2.1总　则

2.1.1适用范围

本文件仅适用于本次融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目的院内议价活动。

2.1.2 定义

1. 采购人：融水苗族自治县人民医院；

2. 供应商：响应本文件要求参与议价的独立法人；成交后即为成交供应商；

3. 响应文件：供应商按本文件要求编制的包含价格、商务、技术等全部内容的文件；

4. ▲：实质性要求条款，未满足则响应无效。

2.1.3. 供应商资格

与本公告第四条要求一致，供应商对资格资料的真实性承担法律责任。

2.1.4 议价费用

供应商自行承担编制、提交响应文件及参与议价的全部费用，采购人不予承担。

2.2.2 响应文件组成

（1）价格文件（必须提供，缺项则响应无效）

1.议价函（按格式填写）；

2.议价函附录（按格式填写）；

3.设计报价清单（按格式填写）。

（2）商务技术文件（必须提供项缺项则响应无效）

1.议价书（按格式填写）；

2.加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；委托代理的，另提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

4.近3年经营活动无重大违法记录的书面声明+“信用中国”网站信用记录查询截图；

5.供应商认为可证明自身能力/业绩的其他资料（如信誉证书、同类项目合同等）。

2.2.3 计量单位

除本文件特殊规定外，均采用国家法定计量单位。

2.3 报价要求

1.供应商须对采购内容进行完整唯一报价，采用单项报价方式，最终报价不得超过单项采购控制价；总报价包含成本、管理费、利润、税金、技术服务费等所有相关费用，采购人不另行支付未列明费用；

2.报价大写与小写金额不一致的，以大写为准；总价与单价汇总不一致的，以单价为准；单价小数点错位的，以总价为准并修正单价；

2.4 响应文件递交

2.4.1 份数及封装

1.响应文件正本1份、副本3份，封面标明“正本/副本”、项目编号、项目名称、供应商名称；

2.将正、副本装入同一文件袋密封，封贴处加盖公章/密封章或由法定代表人/委托代理人签字，文件袋注明项目编号、项目名称、供应商名称。

2.4.2 递交要求

1.按公告规定的时间、地点递交，逾期送达、未密封的响应文件，采购人一律拒收；

2.供应商可对已递交的响应文件进行修改/撤回，须在议价截止时间前书面通知采购人，修改/撤回文件须按本文件要求密封。

2.5 议价与成交确定

2.5.1 议价小组

采购人组建议价小组，负责响应文件审核、可与供应商单独议价，评审遵循客观、公正、审慎原则。

2.5.2 议价流程

1.资格性及符合性审查：未实质性响应本文件的响应文件按无效处理，议价小组告知供应商；

2.澄清与说明：议价小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、表述不一致、计算错误的内容作出澄清，澄清不得超出响应文件范围或改变实质性内容，以书面形式作出并签字/盖章；

3.单独议价：议价小组与单一供应商分别议价，可根据议价情况实质性变动采购技术、服务要求（须经采购人代表确认），并书面通知所有供应商，供应商按要求重新提交响应文件；

4.最后报价：议价结束后，符合条件的供应商提交最后报价，最后报价为供应商最终报价。

2.5.3 响应无效情形

有下列情形之一的，响应文件按无效处理：

1.未按要求密封、签署、盖章的；

2.不满足本文件规定的资格要求的；

3.工期、质保期等不符合本文件要求的；

4.最终报价超过采购控制价的；

5.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

6.未按本文件格式要求填写、缺项漏项的；

7.提供虚假资料的；

8.违反法律、法规及本文件其他实质性要求的。

2.6 成交与合同签订

2.6.1 成交确定

1.议价小组对通过资格性及符合性审查的供应商，按最终报价由低到高的顺序确定成交候选人，报价最低者为第一成交候选人；

2.采购人在收到审核报告后5个工作日内确定成交供应商，在医院官网、公众号公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

2.6.2 合同签订

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同，未按要求签订合同的，采购人有权取消其成交资格。

2.6.3 特别约定

1.供应商使用的资格、业绩、荣誉等资料须为法人自身所有，项目实施人员须为法人/控股公司员工；

2.供应商提供虚假资料的，响应无效并报监管部门查处；成交后发现的，须双倍赔偿采购人，且不免除行政、刑事责任。

融水苗族自治县人民医院

2026年6月9日

- 项目需求

双通道注射泵、输液泵项目需求

一、项目概述

为满足临床精准给药、安全输注、急救转运及信息化管理需求，现对输液泵与双通道注射泵提出统一市场技术与功能需求，所投产品须完全满足以下全部条款，确保临床安全、操作便捷、稳定耐用、符合急救与质控标准。

二、总体要求

- 产品为全新原装正品，具备合法医疗器械注册证、生产许可证及相关资质文件。

- 适用于镇痛药、化疗药、胰岛素等药物精准输注。

- 满足EN1789车载急救标准，可在救护车及院内转运中安全使用。

- 产品使用期限 ≥10 年 ，整机设计可靠、维护成本低。

- 操作界面全中文，适合各级医护人员快速上手。

- 6. 产品自安装调试完毕并验收合格之日起计算保期3年。

三、输液泵详细需求

（一）适用范围

- 支持常规输液、输血。

- 可升级肠内营养液输注功能。

- 适用于病房、ICU、急诊科、手术室、肿瘤科、儿科、糖尿病管理等场景。

（二）精度与流速

- 输液精度：≤±5%。

- 速率范围：0.1–2000ml/h，最小步进0.01ml/h。

- 预置输液总量：0.1–9999.99ml。

- 快进流速：0.1–2000ml/h，支持自动 + 手动快进。

（三）模式与数据管理

- 输液模式：≥8 种，包含速度、时间、体重、梯度、序列、剂量时间、点滴、间断给药模式。

- 累计量统计：自动统计24h、最近、自定义时间段、定时间隔4 种累计量。

- 历史记录：可存储 ≥5000 条 输液历史记录。

- 药物库：内置临床药物库，支持自定义编辑。

- 品牌自定义：无需工具，可直接添加输液器品牌名称。

（四）安全报警功能

- 在线动态压力监测，实时显示压力值。

- 压力报警阈值：≥15 档可调，最低可设50mmHg。

- 具备阻塞前预警+阻塞后自动重启输液功能。

- 气泡报警：支持单个气泡 + 累积气泡报警，最小15μL单个气泡报警。

- 报警提示：图文直观显示，便于快速判断处理。

（五）硬件与环境

- 显示屏：≥3.5 英寸彩色电容触摸屏。

- 锁屏：支持自动锁屏，锁屏时间可调。

- 电池续航：≥5 小时 @25ml/h。

- 防护等级：IP44。

- 整机重量：≤1.5kg。

四、双通道注射泵详细需求

（一）结构与适用

- 一体化双通道设计，无需额外配件。

- 每通道独立电源开关，节能安全。

- 适配注射器：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml全规格。

（二）精度与流速

- 注射精度：≤±2.0%。

- 速率范围：0.01–1800ml/h，最小步进0.01ml/h。

- 预置总量：0.01–9999.99ml。

- 快进流速：0.01–1800ml/h，支持自动 + 手动快进。

（三）模式与数据管理

- 注射模式：≥7 种，包含速度、时间、体重、梯度、剂量时间、间断给药等模式。

- 累计量统计：同输液泵，支持4 种累计量自动统计。

- 历史记录：可存储 **≥5000 条 ** 注射记录。

- 药物库：可存储 **≥5000 种 ** 药物信息。

- 药物色彩标识：≥4 种颜色，自动对应显示，降低用药差错。

- 品牌自定义：无需工具，可直接添加注射器品牌名称。

（四）安全与防误操作

- 注射器安装后，推杆自动感应制动，防止药液误推。

- 在线动态压力监测、实时压力显示、阈值 **≥15 档可调 **。

- 阻塞前预警 + 阻塞后自动重启输液。

- 图文报警提示，清晰易懂。

（五）硬件与环境

- 显示屏：≥3.5 英寸彩色电容触摸屏。

- 锁屏：支持自动锁屏，时间可调。

- 电池续航：≥6 小时 @5ml/h。

- 防护等级：IP44。

- 整机重量：≤2.8kg。

五、商务与服务需求（投标必填）

- 提供医疗器械注册证、生产许可证、产品检验报告。

- 提供原厂质保，明确质保年限与服务响应时间。

- 提供现场安装、操作培训、维修保养方案。

- 提供长期备件供应与技术支持。

- 投标文件须提供产品彩页、参数对比表、用户案例等证明材料。

六、符合性要求

- 投标产品必须完全满足本需求书所有指标，不接受负偏离。

- 如存在虚假应标，视为无效投标，并承担相应责任。

- 供货周期、售后服务、培训方案等将作为评审重要依据。

- 4. 产品如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般质量问题不超过48小时修复，如果质量问题在72小时内不能及时修复的，乙方应在48小时内免费提供相同规格型号的备用产品以供采购人维持正常工作。

# 第四章  议价响应文件格式

封面：

正本/副本

议价响应文件

采购项目编号： RYCG2026064

采购项目名称：融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

（一）议价函

议价函（格式）

致：融水苗族自治县人民医院

1、根据你方采购项目编号为RYCG2026064的融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目的议价文件（采购控制价：1.双通道注射泵20台， 3300.00元/台（叁仟元叁佰整），2.输液泵10台，3000.00元/台。遵照有关规定，经踏勘项目现场（如有）和研究上述议价文件的议价须知、合同条款、采购标准及其他有关文件后，我方参与融水苗族自治县人民医院专线防火墙采购项目的议价，愿以：

人民币（小写）：

（大写）：

的议价报价按上述合同条款、设计标准要求承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部议价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认议价函附录是我方议价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按约定签订合同并履约。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本议价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（二）议价函附录

议价函附录（格式）

| 序号 | 项目内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货、安装、调试 | 按采购项目需求 |
| 2 | 质保期 | 按采购项目需求 |
| 3 | 故障响应 | 按采购项目需求 |
| 4 | 质量标准 | 按采购项目需求 |
| 5 | 采购控制价 | 按采购公告 |
| 6 | 维保服务 | 按采购项目需求 |
| 7 | 核心参数要求 | 按采购项目需求 |

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（三）报价清单

报价清单

1.报价单位（盖章）：__________

2.报价人：__________

3.联系电话：__________

4.报价日期：____年__月__日

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单项控制价（元） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 10 | 3000.00 |  |  |
| 2 | 双通道注射泵 | 20 | 3300.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价要求：

- 报价为含税全包干价，包含设备、运输、装卸、安装、调试、培训、质保、售后等一切费用。

报价单位：

报价日期：

二、商务技术文件

（一）营业执照副本复印件；

（粘贴复印件，加盖供应商公章）

（二）供应商资质证明；

（具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，所投产品具有有效的医疗器械注册证及注册登记表，加盖供应商公章）

（三）提供“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

融水苗族自治县人民医院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的融水苗族自治县人民医院双通道注射泵、输液泵采购项目（项目编号：RYCG2026064）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（五）“信用中国” 网站查询结果截图，及参加采购活动前 3 年无重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（六）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：融水苗族自治县人民医院

我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 议价文件列明的其他资料

（注明必须提供的必须提供，否则议价响应无效）